手持式拉曼光谱仪技术要求

一、技术要求

1.激光波长785nm，激光功率0-500mW，且可调节。

2.光谱分辨率优于8cm-1。

3.光谱范围覆盖300～3000cm-1。

4.积分时间1～10s，且可调节。

5.工作时间≥4小时。

6.仪器主机重量≤450g。

7.工作环境温度为0-40℃，环境湿度≤85%RH。

8.仪器自带物理检测按键，便于检测。

9.需配套固体、液体采样附件，适应不同样本的检测需求。

9.方便现场使用时进行校准，软件内置自动校准程序，可自动执行校准步骤。

10.如果采用手机APP，通过蓝牙方式进行和设备的连接，方便现场使用。

11.手机操作系统应支持Android 10或更高版本。

12.在线图谱库比对服务：可提供基于互联网的拉曼图谱在线比对服务，服务期内，可通过授权账户访问图谱库，对上传的实测拉曼光谱进行实时比对检索，获取定性识别结果。

13.可用于比对的拉曼图谱数据总量不少于10万条。

14.图谱库数据应为高质量的实测拉曼光谱，不得采用理论计算或低质量仿真数据。

15.数据更新服务：软件使用授权期内，提供图谱库数据的免费更新服务，确保数据资源的时效性和完整性。

16.用户注册账号2个。

二、配置要求

| 名称及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 台 |  |
| 电源适配器 | 1 | 个 |  |
| 校准附件 | 1 | 个 |  |
| 采样附件（固体） | 1 | 个 |  |
| 采样附件（液体） | 1 | 个 |  |
| 用户手册 | 1 | 份 |  |
| 操作指南 | 1 | 份 |  |
| 产品合格证 | 1 | 份 |  |
| 装箱单 | 1 | 份 |  |